## 检定
计量能力确认证书附件
地址/Address:淮安市淮安区西长街23号
序号 No. | 确认的检定项目名称 Item of Confirmed Verification | 测量范围 Measurement Range | 不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error | 依据检定规程编号 Number of Verification Specification Referred to
1 | 通用卡尺 | （0～300）mm | MPE:±（0.02～0.04）mm | JJG 30-2012
2 | 高度卡尺 | （0～300）mm | MPE:±（0.02～0.04）mm | JJG 31-2011
3 | 外径千分尺 | （0～100）mm | MPE:±（4～5）µm | JJG 21-2008
4 | 公法线千分尺 | （0～100）mm | MPE:±（4～5）µm | JJG 82-2010
5 | 百分表 | （0～10）mm | MPEV:（14～20）µm | JJG 34-2022
6 | 杠杆百分表 | （0～0.8）mm | 1级、2级 | JJG 35-2006
7 | 燃油加油机 | 最大流量≤70L/min | MPE:±0.30% | JJG 443-2023
8 | 压力表 | （-0.1～60）MPa | 1.6级及以下 | JJG 52-2013
9 | 氧气表 | （-0.1～60）MPa | 1.6级及以下 | JJG 52-2013
10 | 乙炔表 | （-0.1～60）MPa | 1.6级及以下 | JJG 52-2013
11 | 血压计（表） | （0～40）kPa | MPE:±0.5kPa | JJG 270-2008
12 | 直流电流表 | 10µA～20A | 0.5级及以下 | JJG 124-2005
13 | 交流电流表 | 200µA～20A | 0.5级及以下 | JJG 124-2005
14 | 直流电压表 | 10mV～1000V | 0.5级及以下 | JJG 124-2005
15 | 交流电压表 | 200mV～1000V | 0.5级及以下 | JJG 124-2005
16 | 直流功率表 | 10µA～20A 10mV～1000V | 0.5级及以下 | JJG 124-2005
17 | 交流功率表 | 200µA～20A 200mV～1000V | 0.5级及以下 | JJG 124-2005
18 | 非自行指示秤 | （0～30）t | Ⅲ级、Ⅳ级 | JJG 14-2016
19 | 模拟指示秤 | （0～30）t | Ⅲ级、Ⅳ级 | JJG 13-2016
20 | 数字指示秤 | （0～120）t | Ⅲ级、Ⅳ级 | JJG 539-2016
21 | 砝 码 | 1g～10kg | F2等级及以下 | JJG 99-2022
22 | 砝 码 | 1mg～25kg | M1等级及以下 | JJG 99-2022
23 | 机械天平 | （0～10）kg | Ⅰ3级及以下 （十万分之一天平除外） | JJG 98-2019
24 | 电子天平 | （0～10）kg | Ⅰ级及以下 | JJG 1036-2022
25 | 架盘天平 | 20kg及以下 | Ⅲ级 | JJG 156-2016
26 | 心电图机 | (0～1)mV | MPE:±5％ | JJG 543-2008
27 | 脑电图机 | (0～1)mV | MPE:±5％ | JJG 1043-2008
28 | 心电监护仪 | 电压:(0～10)mV 心率:(30～200)次/min | 电压MPE:±10％ 心率MPE:±5％ | JJG 760-2003
29 | 数字心电图机 | (0～1)mV | MPE:±5％ | JJG 1041-2008
30 | 医用诊断X射线辐射源 | 10μGy/s～350mGy/s | MPE:±10% | JJG 744-2004
31 | 医用超声诊断仪超声源 | (1～100)mW | MPE:±20% | JJG 639-1998
32 | 氧气吸入器 | 压力：(0～16)MPa 流量:（1～10）L/min | 压力：2.5级 流量：4级 | JJG 913-2015
33 | 烘干法水分测定仪 | 1mg～500g | Ⅰ级、Ⅱ级 | JJG 658-2022
34 | 电容法和电阻法谷物水分测定仪 | 8%～33% | 0.5级及以下 | JJG 891-2019
35 | 滴定管 | (1～100)mL | A级、B级 | JJG 196-2006
36 | 单标线容量瓶 | (1～2000)mL | A级、B级 | JJG 196-2006
37 | 分度吸量管 | (0.1～50)mL | A级、B级 | JJG 196-2006
38 | 单标线吸量管 | (1～100)mL | A级、B级 | JJG 196-2006
39 | 量 筒 | (5～2000)mL | MPE:±（0.05～20）mL | JJG 196-2006
40 | 量 杯 | (5～2000)mL | MPE:±（0.2～20）mL | JJG 196-2006
41 | 拉力、压力和万能试验机 | 10N～2000kN | Ⅰ级、Ⅱ级 | JJG 139-2014
42 | 重力式自动装料衡器（定量秤） | （1～5000）kg | X(0.2)级及以下 | JJG 564-2019
43 | 连续累计自动衡器（皮带秤） | （0～1500）t/h | 0.5级及以下 | JJG 195-2019
44 | 非连续累计自动衡器（累计料斗秤） | （1～50000）kg | 0.2级及以下 | JJG 648-2017
45 | 无创自动测量血压计 | (0～300)mmHg | MPE：±3mmHg | JJG 692-2010
46 | 普通人体用体温计 | （30～43）℃ | MPE：（-0.15～+0.10）℃ | JJG 111-2019
47 | 兽用体温计 | （30～43）℃ | MPE：（-0.15～+0.10）℃ | JJG 111-2019
48 | 新生儿用体温计 | （30～43）℃ | MPE：（-0.15～+0.15）℃ | JJG 111-2019
49 | 精密压力表 | （0～60）MPa | 0.4级及以下 | JJG 49-2013

## 校准
计量能力确认证书附件
地址/Address:淮安市淮安区西长街23号
序号 No. | 确认的校准/测试 项目或参数名称 Item or Parameters of Confirmed Calibration /Test | 测量范围 Measurement Range | 不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error | 依据技术文件 名称和/或编号 Name and/or Number of Technical Document Referred to
1 | 内径百分表 | （6～160）mm | MPEV:(15-25)µm | 《内径表校准规范》JJF1102-2003
2 | 温度试验设备 | （-60～230）℃ | ±（1～3）℃ | 《环境试验设备温度湿度参数校准规范》JJF1101-2019
3 | 湿热试验设备 | （10～60）℃、（20～100）%RH | ±2℃、（+2～-3）%RH | 《环境试验设备温度湿度参数校准规范》JJF1101-2019
4 | 交变湿热设备 | （20～60）℃、（80～100）%RH | ±2℃、（+2～-3）%RH | 《环境试验设备温度湿度参数校准规范》JJF1101-2019

## 检验
计量能力确认证书附件
地址/Address:淮安市淮安区西长街23号
序号 No. | 确认的检验 项目名称 Items or Parameters of Confirmed calibration/test | 测量范围 Measurement Range | 准确度等级或 测量扩展不确定度 Accuracy of Expanded Measurement Uncertainty | 依据技术文件 名称及编号 Name and Number of Technical Document Referred to
1 | 以质量标注商品净含量（Qn） | （0～50）kg | ≤0.2T（k=2） | 《定量包装商品净含量计量检验规则》 JJF1070-2023 《定量包装商品净含量计量检验规则 肥皂》JJF1070.1-2011 《定量包装商品净含量计量检验规则 小麦粉》JJF1070.2-2011
2 | 以体积标注商品净含量（Qn） | （0～50）L | ≤0.2T（k=2） | 《定量包装商品净含量计量检验规则》JJF1070-2023
3 | 以长度标注商品净含量（Qn） | 全部Qn | ≤0.2T（k=2） | 《定量包装商品净含量计量检验规则》JJF1070-2023
4 | 以面积标注商品净含量（Qn） | 全部Qn | ≤0.2T（k=2） | 《定量包装商品净含量计量检验规则》JJF1070-2023
5 | 以计数标注商品净含量（Qn） | 全部Qn | 1单位 | 《定量包装商品净含量计量检验规则》JJF1070-2023