## 检定
计量能力确认证书附件
检定项目
地址/Address：淮安市盱眙县金源南路58号
序号 No. | 确认的检定项目名称 Item of Confirmed Verification | 测量范围 Measurement Range | 不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error | 依据检定规程编号 Number of Verification Specification Referred to
1 | 普通人体用体温计 | 30.0℃～43.0℃ | -0.15℃，+0.10℃ | JJG111-2019
2 | 兽用体温计 | 30.0℃～43.0℃ | -0.15℃，+0.10℃ | JJG111-2019
3 | 新生儿用体温计 | 30.0℃～43.0℃ | -0.15℃，+0.15℃ | JJG111-2019
4 | 数字指示秤 | （0～150）t | Ⅲ级、Ⅳ级 | JJG539-2016
5 | 非自行指示秤 | （0～30）t | Ⅲ级、Ⅳ级 | JJG14-2016
6 | 模拟指示秤 | （0～10）t | Ⅲ级、Ⅳ级 | JJG13-2016
7 | 燃油加油机 | 最大流量≤70L/min | MPE:±0.30% | JJG443-2023
8 | 膜式燃气表 | （0.016～6）m3/h | 1.5级 | JJG577-2012
9 | 无创血压自动测量血压计 | （0～300）mmHg | 血压：±3 mmHg | JJG692-2010
10 | 血压计表 | （0～40）kPa | ±0.5 kPa | JJG270-2008
11 | 一般压力表、压力真空表、真空表 | （-0.1～60）MPa | 1.6级及以下 | JJG52-2013
12 | 精密压力表 | （-0.1～60）MPa | 0.25级及以下 | JJG49-2013
13 | 出租汽车计价器 | 计程:0～9999m 计时：0～99h59min | 本机: 计程:MPE:±0.5% 计时:MPE：±0.2% 切换速度:MPE:±0.5km/h 永久时钟:MPE:±5s/d; 使用： 计程:MPE:-4.0%～+1.0% | JJG517-2016
14 | 电容法和电阻法谷物水分测定仪 | 8%～33% | 0.5级及以下 | JJG891-2019
15 | 数字心电图机 | 电压：0.1mV～300mV； 时间：（0.5～75）Hz | 电压：±5% 时间：在（0.5～50）Hz范围内-10%～+5%；在（50～75）Hz范围内-30%～+5% | JJG1041-2008

## 校准
计量能力确认证书附件
校准项目
地址/Address：淮安市盱眙县金源南路58号
序号 No. | 确认的校准/测试 项目或参数名称 Item or Parameters of Confirmed Calibration /Test | 测量范围 Measurement Range | 不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error | 依据技术文件 名称和/或编号 Name and/or Number of Technical Document Referred to
1 | 医用注射泵 | 流量：[5-1000]mL/h 阻塞压力：（0-200）kPa | 流量：[5-20)mL/h ±6% [20-200]mL/h ±5% (200-1000]mL/h ±6% 阻塞压力：±13.33kPa或设定值±30%，两者取大者 | 《医用注射泵和输液泵校准规范》 JJF1259-2018
2 | 医用容量式输液泵 | 流量：[5-1000]mL/h 阻塞压力：（0-200）kPa | 流量：[5-20)mL/h ±8% [20-200]mL/h ±6% (200-1000]mL/h ±8% 阻塞压力：±13.33kPa或设定值±30%，两者取大者 | JJF1259-2018 《医用注射泵和输液泵校准规范》